oznaczenie sprawy: 2/Zapytanie/2026

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Urządzenie: ……………………………

Oznaczenie/Oferowany model: …………………………………..

Klasa wyrobu medycznego: ………………………………………..

Producent: …………………………………………………………………

Kraj producenta: ………………………………………………………….

Rok produkcji: …………………………………………………………….

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa |  |  |
|  | Typ |  |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nie rekondycjonowany; rok produkcji min. 2025 |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski |  |  |
|  | Gwarancja na aparat wraz z wyposażeniem min. 24 miesiące |  |  |
| Parametry Techniczne wymagane |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| Konstrukcja |  |  |  |
|  | Przenośny aparat USG z torbą/walizką dedykowaną do transportu, z kolorowym Dopplerem, o cyfrowym układzie formowania wiązki ultradźwiękowej, o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii | TAK |  |
|  | Maksymalna waga jednostki głównej max. 2,5 kg | Poniżej 2,5 – 50 pkt |  |
|  | Zasilanie sieciowe i bateryjne. Bateria w zestawie | TAK |  |
|  | 4 porty do podłączenia głowic bez konieczności posiadania stacji dokującej i innych urządzeń preferencyjnych | TAK |  |
|  | Dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości, przekątna ekranu min. 14 cali, responsywny i płynny w użyciu. Rozdzielczość 1900 x 1080 | Powyżej 14 cali – 25 pkt |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia ekranu | TAK |  |
|  | Czas włączenia maksymalnie 30 s. | Poniżej 30 s. – 25 pkt |  |
|  | 180 min ciągłych badań na wbudowanej baterii zasilającej system. | TAK |  |
|  | Dedykowany wózek z 4 skrętnymi kołami z możliwością zamocowania konsoli USG | TAK |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego do pełnego ekranu | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD), | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera kolorów minimum 0.92 - 5.09 m/s | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy, | TAK |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 1,0 mm do 8,0 mm, | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 20 stopni, | TAK |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 70 stopni, | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” (tzw. skrzyżowane ultradźwięki), | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe, | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych (2D steer) | TAK |  |
|  | Obrazowanie B / B+CD w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku, | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych z dyskiem twardym min. 128 GB, | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjścia USB 2.0 min. 2 | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające wizualizację igły | TAK |  |
|  | Raporty z badań, | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Pediatrycznych, - Małych narządów, - Naczyniowych, - Brzusznych, - Mięśniowo-szkieletowych, - Położniczych - Ginekologicznych | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar kompleksu Intima Media | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru języka polskiego, zmiana języka w systemie bez potrzeby restartowania aparatu | TAK |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
|  | Głowica liniowa. Zakres częstotliwości pracy min. 4,5 – 13,0 MHz, | TAK |  |
|  | Liczba elementów min. 128 | TAK |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 43,5 mm | TAK |  |
|  | Głowica convex. Zakres częstotliwości pracy min. 1,8 – 6,8 MHz, | TAK |  |
|  | Liczba elementów min. 96 | TAK |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 76 mm | TAK |  |

|  | Warunki gwarancji i serwisu | Parametry wymagane | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK | ……………. Podać |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
|  | W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 5 dni wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze na czas naprawy urządzenia. W przypadku braku takiej reakcji: - Zamawiający ma prawo wypożyczyć, zainstalować i uruchomić na koszt Wykonawcy u dowolnego innego dostawcy urządzenie zastępcze, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania. - Zamawiający ma prawo zlecić dowolnemu innemu dostawcy naprawę urządzenia, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania. | TAK |  |
|  | wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania | TAK |  |
|  | naprawa i wymiana części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia | TAK |  |
|  | przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych | TAK |  |
|  | obligatoryjna wymiana urządzenia na nowe nastąpi w przypadku wystąpienia 3 kolejnych awarii przedmiotu zamówienia | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w zapytaniu ofertowym, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi 
i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność 
w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  Zamawiający dopuszcza     rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).

Uwaga: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.